2023上海市嘉定区中心医院泌尿科医疗设备采购公告

依据《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及制度，现进行询比价采购泌尿科医疗设备项目，欢迎具备相应资质和实力的供应商参与报价。

- 项目概况

- 包件一:

1、项目名称:尿道扩张器

2、项目预算：6200元

3、数量:1套

4、技术参数：

全部采用进口不锈钢材质

8Fr    1支

10Fr   1支

12Fr   1支

14Fr   1支

16Fr   1支

20Fr   1支

22Fr   1支

24Fr   1支

26Fr   1支

包件二:

1、项目名称:尿道内切开镜

2、项目预算：45000元

3、数量:1套

4、技术参数：

- 内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

- 窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

- 采用柱状透镜专利技术，图像清晰、视场明亮；

- 带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

- 不锈钢水阀，彻底根除了水阀维护繁琐，易损坏的弊病；

- 鞘套上的操作阀可插入3Fr导丝，导丝引导冷刀操作确保手术安全顺利进行。

技术参数：

镜管外径：Ø3mm /  Ø4mm

镜体长度：302mm

视场角：45°/  65°

视向角：12°

角分辨力：2.7C/（°）/ 2.97C/（°）

观察景深：1mm～50mm / 3-50mm

目镜罩外径：Ø32mm

鞘套规格：18.5Fr / 21Fr           工作长度：199mm / 200mm

半圆鞘规格：21.7Fr / 24Fr         切开刀行程：22mm

导丝：3Fr

光缆接头外径：Ø10mm

光缆：配有转换接头可与WOLF、STORZ光源连接

光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接

与医用电气设备互连使用的安全要求应全项符合GB9706.1、GB9706.19的要求。

二、对响应单位的资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商:

2、响应单位必须具备相关业务范围;

3、未被列入“信用中国”网站(wwwcreditchinagov.cn)失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购(www.ccgpgov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商;

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。本项目不接受联合体投标。

三、报价文件组成

每个包件单独报价提交材料，不接受合并包件项目报价。

报价文件需包含(所有材料加盖公章):

1、报价一览表(格式见附件)，如有明细清单另附报价明细表(格式自拟);

2、产品的配套材料(耗材、试剂、易耗品等)报价明细表，内容必须包括:材料名称、品牌型号、规格、是否一次性使用、是否有同类通用产品、每人每次用量、入院价格、医保收费编码等、(格式自拟);

3、提交设备技术参数无偏离说明，如有偏离提交具体偏离项说明;

4、通过年检合格有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或三证合一的营业执照;

5、法定代表人授权委托书原件(附委托人及被委托人身份证正反面复印件)

6、制造厂家授权书格式或代理人产品销售代理证书;

7、《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》;《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营备案凭证》;《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。(仅适用于医疗器械);

8、参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录证明文件(中国裁判文书网截图);

9、售后服务：供应商根据要求提供的货物质量保证，相应的服务承诺。

10、其余资格条件要求的相关文件。

报价文件所有资料需加盖公章按时递交，同时递交电子版材料至jzxcgb2022@163.com，同时携带委托人及被委托人身份证原件以备查看。以上资料必须是真实的，否则不予通过资格审查。对未通过资格审查的申请人，本单位将不作任何解释。

四、报价文件递交

1.报价有效期:询比价公告发布之日起5个工作日;

2.地点:上海市嘉定区中心医院(上海市嘉定区城北路1号)。

五、联系方式

1.地址:上海市嘉定区城北路1号;

2.电话号码:021-67073466;

3.联系人:孙老师

附件:报价一览表格式

报价一览表格式

项目名称：

包件号：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格 | 到货时间 | 质保期 | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

供应商授权代表签字或盖章：

供应商（公章）：

日期：    年  月  日